- КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

- Практикум 
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ЭКСПЕРИМЕНТА

- Лабораторная работа 2

## ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задача посвящена знакомству с техникой измерений силы тока и напряжения в цепи постоянного тока с помощью широко распространенных в лабораторной практике приборов: многопредельных стрелочных и электронных вольтметров, амперметров, комбинированных приборов (тестеров).

## Общие сведения

Для измерения силы тока применяют приборы, называемые амперметрами. В основе их работы лежит однозначная зависимость угла поворота стрелки индикатора (а, следовательно, и показаний прибора), соединенной с подвижным узлом, от величины силы тока, протекающего через измерительный узел прибора. Для измерения амперметры включают последовательно в разрыв цепи в том ее участке, где необходимо определить силу тока (рис.1).

Очевидно, что чем меньше внутреннее сопротивление амперметра, тем меньшее изменение величины силы тока в цепи вызовет его включение, а следовательно, тем точнее будет определено истинное значение. Поэтому подобные измерения имеют смысл лишь когда выполняется условие

rA << R

где rA – внутреннее сопротивление прибора. Для расширения пределов измерений параллельно амперметру подключают резисторы, сопротивление которых меньше внутреннего сопротивления прибора. Их называют шунтами. Сопротивление шунта определяется из соотношения

rш=rAn−1

где n - число, показывающее во сколько раз увеличен предел измерения, rш - величина сопротивления шунта.

Шкалы амперметров обычно градуируют непосредственно в единицах силы тока: амперах, миллиамперах или микроамперах. Нередко в лабораторной практике применяет многопредельные амперметры. Внутри корпуса таких приборов размещают несколько различных шунтов, которые подключаются параллельно индикатору с помощью переключателя пределов измерений. На лицевой панели многопредельных приборов указывают максимальные значения силы тока, которые могут быть измерены при том или ином положении переключателя пределов измерений. Цена деления шкалы (если у прибора имеется единственная шкала) будет разной для каждого предела измерений. Часто многопредельные приборы имеют несколько шкал, каждая из которых соответствует определенному пределу измерений.

Если для измерений в цепи постоянного тока применяется универсальный прибор, допускавший выполнение измерений а цепях и постоянного, и переменного тока, или комбинированный прибор, предназначенный для измерения различных электрических величин, то переключатель рода работы следует установить в положение, соответствующее измерению силы тока в режиме "постоянный ток" (обычно это положение обозначается символом "–"). Отсчет показаний при этом производится по той шкале, против которой указаны символы "–" и "А" (или "mА", "А"). Если нулевое значение шкалы амперметра расположено слева (а не посередине), то во избежание выхода из строя прибора необходимо следить за полярностью его подключения в цепь. Входную клемму прибора, обозначаемую символами "", "–" или "общ", подключают к той точке разрыва цепи, которая имеет меньший потенциал, относительно другой точки, подключаемой к входной клемме, обозначаемой символами + или "А".

Заметим, что из-за малой величины внутреннего сопротивления амперметров измерения силы тока следует производить, по возможности, лишь после того, как известно приблизительно (хотя бы по порядку величины) ожидаемое значение.

Если оно не известно, то измерение следует начинать, используя максимальный предел, так как в этом случае вероятность превышения значения силы тока в цепи максимально допустимой для данного прибора (а следовательно, и выхода его из строя) будет наименьшей. Если после такого включения в цепь прибора стрелка отклонится на слишком малый угол, то необходимо перейти на меньший предел, предварительно отключив прибор из цепи. Оптимальным можно считать выбор того предела измерений, при котором стрелка индикатора в процессе измерения будет располагаться в правой части шкалы.

Для измерения напряжения на участке цепи (разности потенциалов между точками, ограничивавшими исследуемый участок, применяет приборы - вольтметры, подключаемые параллельно исследуемому участку (рис.2). Фактически вольтметр (кроме приборов некоторых систем, например электростатической) представляет собой амперметр, шкала которого проградуирована в единицах напряжения - вольтах, милливольтах, микровольтах, киловольтах. Однако в отличие от амперметров, внутреннее сопротивление вольтметра rв должно быть как можно больше сопротивления того участка цепи R, на котором проводятся измерения. В противном случае параллельное подключение прибора приведет к существенному изменению величины силы тока в цепи и, следовательно, к заметному изменению разности потенциалов, подвергаемой измерению.

Для расширения пределов измерений последовательно с вольтметром включают добавочные сопротивления   rд, величина которых может быть определена из соотношения

rд = (n–1)rв

где   п - число, определяющее во сколько раз требуется увеличить предел измерений. Размещение нескольких добавочных сопротивлений и переключателя, позволяющего их подключать к индикатору, внутри корпуса прибора, дает возможность конструировать многопредельные вольтметры. На их лицевых панелях рядом с переключателем пределов измерений указывают максимальные значения разности потенциалов, которые могут быть измерены при том или ином положении переключателя.

При выполнении измерений в целях постоянного тока следует, так же как и при измерениях силы тока, соблюдать полярность подключения прибора к цепи. При использовании комбинированных многопредельных приборов переключатель рода работы должен быть установлен в положение, соответствующее измерению напряжения в цепи постоянного тока (оно обычно обозначается символами "–","+U", "–U" или "V"). Отсчет показаний производится по тем шкалам, рядом с которыми указаны символы "V" и "–". Цена делений определяется для каждого предела измерений или для каждой шкалы в отдельности.

Большой точности измерения напряжения можно достичь, если воспользоваться ламповыми, транзисторными или электронно-цифровыми вольтметрами. Их внутреннее сопротивление, как правило, значительно превышает внутреннее сопротивление обычных стрелочных вольтметров. Однако, в силу конструктивных особенностей и способов преобразования исследуемой величины в показания прибора, при выполнении измерений, а также перед их началом, необходимо периодически проверять правильность установки нулевого значения по шкале или цифровому индикатору. Для этого переключатель режимов работы необходимо установить в положение "контроль нуля" (иногда оно обозначается символом ">0<") и замкнуть накоротко входные клеммы прибора. При необходимости регулировка нулевого положения стрелки или установка нулевого значения на индикаторе осуществляется вращением ручки переменного резистора, рядом с которым на лицевой панели указывают "установка нуля" или ">0<").

При выполнении одновременных измерений силы тока и напряжения в цепи возможны два варианта подключения приборов, представленные на рис.3. Очевидно, что вариантом (а) можно пользоваться, когда внутреннее сопротивление вольтметра rв значительно превышает сопротивление участка цепи R, а вторым (б) – когда внутреннее сопротивление амперметра rА значительно меньше величин R.

## Практическая часть

При выполнении задачи используются различные электроизмерительные приборы, описания и инструкции по эксплуатации которых выдаются перед работой. Перед началом измерений все приборы нужно подготовить к работе согласно их инструкциям. В случае использования для измерений ламповых, транзисторных или цифровых вольтметров, то до начала измерений, после прогрева приборов в течение около десяти минут, необходимо выполнить проверку правильности установки нулевых значений.

Упражнение I. Измерение напряжения в цепи постоянного тока.

При выполнении этого упражнения необходимо выполнить ряд измерений напряжения в цепи постоянного тока. Цепь состоит из постоянных резисторов, размешенных на учебной плате. Принципиальная схема блока представлена на рис.4. Установленные на плате кнопки в нормальном положении замкнуты. При нажатии они размыкают соответствующий участок цепи, что дает возможность измерить в нем силу тока, подключив а разрыв амперметр.

Клеммы А и В подключаются соединительными проводами к источнику постоянного тока, напряжение которого можно установить в пределах 125 В. Все измерения необходимо выполнить для одного напряжения источника, заданного преподавателем, которое нужно записать.

При подсоединении к клеммам А и В источник должен быть выключен, а ручки регулировки установлены в крайнее положение, соответствующее минимуму выходного напряжения. После этого источник включают, а по вольтметру, подключенному ко входу платы, устанавливают заданное напряжение.

Измерения проводятся для резисторов, номера которых задаются преподавателем (обычно 5 резисторов).

Вольтметр поочередно подключается параллельно каждому резистору, используя установленные на них клеммы. Каждое измерение выполняют один раз и определяют погрешность измерения, учитывая класс точности прибора и погрешность считывания.

В случае использования электронно-цифрового вольтметра, измерения следует проводить однократно в автоматическом режиме работы, погрешность результата определяется согласно описанию прибора.

Все результаты измерений следует оформить в виде таблицы, в которой указывают номера резисторов, на которых производились измерения, полученные значения напряжений и значения погрешности каждого измерения.

Упражнение 2. Измерение силы тока в различных участках цепи

НЕ МЕНЯЯ напряжение на источнике питания, измерьте силу тока в тех же резисторах, что и при выполнении первого упражнения. В качестве измерительного прибора применяется комбинированный прибор, включаемый в режиме измерения силы постоянного тока.

Для измерения силы тока в последовательном участке цепи нужно подключить амперметр параллельно кнопке, размыкающую данную цепь, и нажать на кнопку. При этом амперметр покажет ток в данном участке. Разумеется, амперметр не обязательно подключать рядом с измеряемым резистором, он может быть в любом месте последовательной цепи, в которую входит данный резистор.

Во избежание выхода из строя стрелочного прибора необходимо внимательно следить за соблюдением полярности его подключения и за выбором пределов измерений. Начинать измерения нужно, как правило, с самого грубого диапазона. Результаты всех измерений заносят в указанную выше таблицу.

В некоторых платах для разрыва цепи при измерении силы тока используются перемычки, которые зажимаются винтами клемм. Работа с ними аналогична работе с кнопками. Нужно только не забывать восстанавливать соединение перемычек после проведения измерения.

По результатам измерений, полученным в первом и втором упражнении, рассчитывают сопротивления заданных резисторов с оценкой ошибок измерения.

Упражнение 3. Одновременное измерение напряжения и силы тока

В этом упражнении измерения проводятся на тех же резисторах, НЕ МЕНЯЯ напряжение на источнике питания. Вольтметр и амперметр к измеряемому резистору нужно подключать одновременно согласно варианту, показанному на рис.3а. По измеренным значениям U и I рассчитываются сопротивления данных резисторов с оценкой ошибок. Результаты нужно занести в таблицу.

Поскольку используемый в задаче амперметр имеет сопротивление, сравнимое с сопротивлением некоторых резисторов, его подключение может заметно изменить распределение токов и напряжений на элементах платы, и результаты измерений и расчета сопротивлений будут отличаться от полученных выше в упражнениях 1-2.

Упражнение 4.	Измерение вольт-амперной характеристики 
нелинейного элемента

Вольт-амперной характеристикой (ВАХ) элемента называется зависимость тока через него от приложенного напряжения. ВАХ является основной характеристикой нелинейного элемента, необходимой для описания его работы в электрических цепях. Измерения ВАХ можно проводить как на постоянном токе, так и на переменном токе, т.е. в динамическом режиме.

В данном упражнении измеряется на постоянном токе ВАХ полупроводникового p/n перехода. Измерения проводятся на полупроводниковом элементе – стабилитроне, который представляет собой прибор с одним p/n переходом. В отличие от обычного выпрямительного диода, стабилитрон может, не разрушаясь, работать в режиме электрического пробоя, если только ток через него не превышает допустимых значений. Поэтому на стабилитроне можно наблюдать все характерные участки ВАХ p/n перехода, включая и область пробоя, возникающего в нашем случае при запирающих напряжениях порядка 4-15 В. Краткие сведения о стабилитроне можно получить из [3].

Поскольку ВАХ должна быть измерена при обеих полярностях приложенного к p/n переходу напряжения, измерения можно провести с использованием схемы со встречным включении двух регулируемых источников питания. Меняя напряжения U1 и U2, можно без переключения полярности проводов получить любое напряжение от –Umax до +Umax, где Umax - максимальное напряжение источника. В используемом блоке питания оба источника тока гальванически независимы, поэтому такие соединения допустимы.

Важным преимуществом такой схемы является возможность получения близких к нулю напряжений даже тогда, когда каждый из источников не может дать таких малых напряжений. Это имеет место в нашем блоке питания, у которого Umin  (0.5 … 0.8) В. Напряжения, меньшие Umin (вплоть до нуля), можно получить, если установить на одном из источников небольшое произвольное напряжение (порядка 1,5 - 2 В) и скомпенсировать его вторым источником до любого нужного малого напряжения.

Дополнительный резистор R, включенный последовательно со стабилитроном, необходим для ограничения максимального тока и подобран таким, чтобы было можно подавать на схему любое напряжение от –25 до +25 В. При непосредственном подключении стабилитрона к источнику тока он может сгореть.  Наличие такого ограничительного сопротивления, как правило, обязательно при включении в цепь любых нелинейных элементов, способных к резким скачкам тока.

Процедура измерений состоит в регистрации тока I(U) в зависимости от приложенного к элементу напряжения U. Напряжение с блока питания нужно менять в пределах (–25 … +25) В. Число измеряемых точек выбирается из условия четкого представления хода ВАХ во всех ее участках (не менее 5-6 для каждой полярности).

При построении графика нужно выбрать наиболее удобный масштаб, разрывы на осях и т.д. Положительное направление шкал U и I должно соответствовать прямому току p/n перехода, направление которого указано стрелкой  на самом стабилитроне и на плате.

На графике нужно изобразить интервалы ошибок экспериментальных точек.

Оформление упражнения включает номер платы, схему, таблицу данных, расчетные формулы, график.

Примерные вопросы к допуску и сдаче задачи

- Системы стрелочных измерительных приборов [1]

- Условные обозначения на стрелочных измерительных приборах разных систем [2]

- Влияние собственных сопротивлений амперметра и вольтметра на точность измерений силы тока и напряжений.

- Почему в упражнении 3 вольтметр и амперметр рекомендуется подключить к измеряемому резистору по варианту Рис.3а?

- Для какой части вольт-амперной характеристики стабилитрона вольтметр и амперметр лучше подключать по варианту Рис.3а и Рис.3б?

- Как оценить погрешности измерений стрелочными приборами?

Литература

1. Д.А. Соболев, «Введение в технику физического эксперимента»: §3,4,5,8,9,10; 
2. Ibid. Приложение, табл.I-IV (с.164-167).

3. Ibid. § 20 (с.99-100)